| 第六标段药学院设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室 |  |  |  |
| 13 | 气相色谱仪 | Agilent7820 | 岛津 1主机 1台， 2.填充柱进样系统、毛细柱进样系统 各1套 3.氢火焰离子化检测器(FID) 1套 4.电子捕获检测器，1套 5.3mm x 2.0m不锈钢柱、毛细管柱各1支 6.进口10ul微量注射器1支 7.氢气、空气发生器，各1套 8 高纯氮（钢瓶、表头和高纯气）1套 9.色谱工作站软件1套 1. 主机 1.1柱箱温度控制范围：室温+10℃～420℃； 1.2 控温稳定性：≤±0.01℃/℃； 1.3 控温偏差：≤±1%； 1.4 柱箱程序升温：≥20阶； 1.5 升温速率：0.1℃/min～250℃/min； 1.6 进样系统：双填充柱进样口，分流不分流进样口 1.7 控制参数操作方式：主机控制面板设定操作参数。 2.氢火焰离子化检测器(FID) 2.1双流路、双FID； 2.2最高操作温度：≥420℃； 2.3检测限：≤3pgC/sec； 2.4线性动态的范围：≥107 3.电子捕获检测器 3.1方式：使用63Ni370MBq线源的恒电流方式 3.2最高使用温度：400℃ 3.3最小检测量：0.1pg/s(γ-BHC) | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室 |  |  |  |
| 14 | 荧光分光光度计 | CARY Eclipse | 岛津 1.主机1套（含工作站及电脑、打印机） 3.测定功能要求 可做激发光谱，荧光，同时光谱测定、三维荧光，定量分析，连续测定、检索最佳及发光，映光波长 1.光源：150W氙灯，臭氧自行消除光源 2.测试波长范围：220-750nm 3.波长准确性：±1.5nm 4.谱带宽度：1.5/3.0/5.0/10/15/20nm 6段转换 5.分光器：闪耀式全息光栅，1300条/mm 6.光源补偿：单色光监测打拿板反馈补偿 7.灵敏度： 蒸馏水拉曼峰S/N比150以上，激发光波长350nm,狭缝 5nm，响应（0-98%）2秒 | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室 |  |  |  |
| 15 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 岛津公司（苏州厂） *基本要求：两台输液泵组成二元高压系统，每台单泵还可以用于组成四元低压梯度系统，各泵可独立使用，并配置双波长高灵敏度紫外检测器，实现键盘控制和计算机控制的全自动系统，全中文色谱工作站软件。 一、仪器运行环境要求： 1.1、环境温度：4-35℃ 1.2、相对湿度：20～85% 1.3、适用电源：220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 二、技术参数要求： *1.送液泵：输液泵有良好的扩展性和耐用性，由两台单独的输液泵构成二元高压梯度系统，每台单泵还可以组成四元低压梯度系统，各泵可独立使用，并与配置双波长高灵敏度紫外检测器组成能够实现面板独立控制和计算机控制的全自动系统。 1.1、 送液泵：往复式双柱塞串联泵，浮动式泵头，自动抑制脉冲，免维护润滑系统。 1.2、最大排液压力：40MPa（400bar） 1.3、流量设定范围：0.001ml - 10.000ml/min *1.4、流量精密度：RSD小于 0.06% 1.5、流量准确度：±1% 1.6、压力脉动：0.08Mpa *1.7、送液模式：恒定压力或者恒流送液均可 1.9、安全对应：标配防漏传感,送液时高压和低压限制；快冲时有高压限制 1.10、梯度方式：两套独立的送液泵组成二元高压梯度 1.11、混合溶剂数2液或者3液 *1.12、混合浓度精密度：0.1%RSD以内，不随反压变化 *1.13、混合范围：0.0-100%,以0.1%增量 *1.14、梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.15、压缩补偿：自动连续 1.16、梯度曲线：共计11种，包括各种线性、步进、凸线和凹线等 1.17、控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，每一个单元可以脱离键盘独立操作 1.18、时间程序:流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 2、双波长高灵敏度紫外可见检测器； 2.1光源：氘灯 *2.2波长范围：190－700nm 2.3功能模式：具有双波长检测功能、比例色谱输出功能、停泵波长扫描功能 2.4波长准确度：<2nm *2.5噪音：±0.25×10－5 AU *2.6漂移：0.5×10－4AU/h 2.7归零功能：自动归零基线漂移功能 3.原厂中文版色谱工作站 3.1、可以支持WinXP、Win7等各种Window操作系统 *3.2、可以双向连接（仪器控制和数据采集）厂家以及其他本厂家的各种泵和检测器（紫外、示差、蒸发光散射、电化学、电导），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据 3.3、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文 3.4、具有CLASS-VP Agent图文数据库：强大的数据管理功能，可以保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据 3.5、多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析 3.6、报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排 3.7、操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能 3.8、具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除 3.9、支持多种定量曲线方式 3.10、原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel） *3.11厂家在河南设有分公司、售后服务站，售后服务站至少三处，方便设备购置后的售后服务工作。 三、配置要求、 1、高性能送液泵2套 2、高性能梯度混合器1套 3、7725i手动进样器（含进样针50µl:1支）1个 5、双波长高灵敏度紫外检测器1套 6、原厂原装色谱工作站（中文版）1套 （含网络化系统控制器1套） 7、电脑及打印机各一套 8、原配色谱柱C18（5μm，4.6×200ｍｍ）:2根,保护柱（包括：柱套+柱芯+连接件）1套 四、技术服务要求： 1交货期：合同正式签约后45个工作日内交货。 2交货地点：用户指定地。 3质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。 4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内响应，两个工作日内派维修人员到达用户现场维修。 5培训：免费提供1名/套/次仪器参加分析中心高级技术培训。 五、其它要求： *1、仪器厂家需要在河南省设有分公司以及维修站（提供维修机构的地址、联系人及电话，生产厂家出具公章证明）、生产厂家授权书（加盖厂家公章）等。 2、标记* 号指标为仪器重要指标，关系到仪器的性能和使用面，必须满足！否者视为无效投标 3、验收指标：按原厂技术标准验收。 4、制造商必须在北京、上海及广州有直接的售后服务部门和保税仓库。 *5、要求投标产品需针对招标产品的每一条技术要求制作详细的技术偏离表，且每条技术参数需要与其生产厂家正规印刷的彩色样本（非彩色打印）或其厂家的官方网站上体现数据保持一致，否则视为对招标参数的非实质性响应。 |  | 4 |  |  | 药学综合实验室 |  |  |  |
| 总金额： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |