附件:

干细胞实验室需采购设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 苏州净化 | SW-CJ-2D | 详见附件详细参数 | 1 |
| 2 | 普通倒置显微镜 | olnmpus | CKX31-A12PHP | 详见附件详细参数 | 1 |
| 3 | 液氮储存罐 | Thermo/国产 |  | 详见附件详细参数 | 3 |
| 4 | 常温离心机 | Eppendorf | 5418 | 详见附件详细参数 | 2 |
| 5 | 纯水仪 | Milli-Q密理博 | A10 | 详见附件详细参数 | 1 |
| 6 | 单道电动移液器 | Thermo | Thermo Scientific Finnpipette Novus | 0.5-5ml | 1 |
| 7 | UPS电源 |  |  | 详见附件详细参数 | 1 |

| 仪器设备详细参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌型号 | 价格(单价/万元) | 数量 | 技术要求及功能描述 |
| 1 | 双人细胞培养超净台 | 苏州净化双人单面净化工作台SW-CJ-2D | 1.0 | 1 | 技术参数 SW-CJ-2D 双人单面（垂直送风） 洁净等级 100级@≥0.5μm(美联邦209E） 菌落数 ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 平均风速 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速） 噪音 ≤62dB(A) 振动半峰值 ≤0.5μm(x.y.z方向） 照度 ≥300LX 电源 AC单相220V/50Hz 最大功耗 130W 重量 <85㎏ 高效过滤器规格及数量 1135×600×50×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 30W×①/30W×① 适用人数 双人单面 外形尺寸 1300×580×1600 mm 工作区尺寸 1150×400×500 mm 一、工作原理： 空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。 二、安装使用： 本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。 三、维护： 1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。 2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。 3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。 4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。 |
| 2 | 倒置显微镜 | CKX31-A12PHP 奥林巴斯（1个） | 4.5 | 1 | *1、光学系统：UIS2无限远校正光学系统 2、调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定） ①备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮 ②旋钮扭矩可调 ③由滚柱机构导向 ④总行程量为从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm ⑤粗调行程每一圈为≥39.6mm，微调行程每一圈为≤0.2mm 3、照明系统：照明装置 ①备有6V30W卤素灯和灯插座，内装毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆装 ②拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm直径45mm的滤色镜 ③配有日光平衡滤色片 ④手柄型孔径光阑，可在3-44mm范围内进行调节 4、聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm） 5、物镜转盘：固定式4孔物镜转换器 6、物镜：万能平场半复消色差相差物镜： 4x(数值孔径0.13，工作距离17mm) 平场消色差相差物镜： 10x(数值孔径0.25，工作距离8.8mm) 长工作距离消色差相差物镜： 20x(数值孔径0.4，工作距离3.2mm) 40x(数值孔径0.55，工作距离2.2mm) 7、载物台：①高硬度陶瓷表面载物台 ②160mm(长)x250mm(宽)，可安装标本夹具，附有孔径35mm的皮式培养皿托座 ③载物台接长板，70mm（长）×180（宽）mm 8、观察镜筒：固定式双目镜筒 ①镜筒倾角为45° ②瞳距可在48-75mm范围内进行调节 ③屈光度可调节 ④视场数为20 9、目镜：10X，带眼罩，视场数20 10、相差装置：预调心型相衬用滑座4X、10X、20X、40X *11、品质保证：整机原装进口 12、卓越性能：光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响 |
| 3 | 液氮罐 （进口） | 大口为细胞冻存、存储用，密闭性要好，须有配套提式不锈钢，细胞冻存盒。小口为购买更换液氮运输用 | 3.5/0.3 | 3 | 一大储存和两个运输 1.储存罐型号CY509108CN：厂家thermo，可容纳4000个1.5-2ml细胞冻存管，含液位报警器、冻存架、冻存盒及手套等操作用品。 2.运输罐：国产即可当地即可采购，容量30L，细口做运输液氮用。 |
| 4 | 普通常温小型离心机 | 5418艾本德 | 1.6 | 2 | 1、主要技术参数： ﹡1.1最高转速：14000 rpm 1.2最大离心力（rcf）：16873×g ﹡1.3固定角转：18×1.5/2ml，转子盖为金属材质 ﹡1.4时间控制：9h59min 1.5最大加速时间：16秒 1.6最小减速时间：18秒 1.7电机类型：免维护无碳刷变频电机 1.8质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务 ﹡1.9国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 ﹡1.10噪音：<49dB 1.11电源要求：220V/50-60Hz 1.12功率：170W 2、主要功能： ﹡2.1专利的压缩机频率调制器降低噪音水平，实现超静音操作，创新的OptiBowl离心盖设计，即使在不盖转子盖的情况下离心也非常安静 ﹡2.2有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 ﹡2.3独有的QuickLook快速锁定转子盖，可以快速，可靠的锁紧转子 2.4灵活方便，占地面积非常小 2.5面板控制：按钮和数字显示 ﹡2.6速度显示：rpm/rcf可相互转换，单独按键 2.7速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心 ﹡2.8安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高；运行结束后自动开盖 2.9选配件多样性：0.2/0.4/0.5/0.6ml套管 2.10创新的OptiBowl离心机盖设计，确保超静音离心，即使不盖转子盖离心也非常静音。 ﹡2.11运行结束后自动开盖，防止样品预热，并便于样品取出 |
| 5 | 纯水仪 | Milli-Q密理博 A10 | 9.5 | 1 | 主要用途 1.1 适用于各种高精度仪器分析； 1.2毒理学研究； 1.3环保实验分析等 技术指标 2. 该系统由分析级纯水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯，内置TOC监测仪，Biopak超滤柱组成。 3. 电阻率：18.2 Mego/cm@25C' *4. 总有机碳(TOC): 1－5ppb 5. 流速： ≥2L/min *6. 热源含量: <0.001Eu/ml （含Biopak) *7. RNases** <0.01ng/ml *8. DNases** <4pg/ml 9. 直径大于0.22μm的颗粒物数量: <1P/ml 10. 微生物: <1cfu/ml‘ 11. 电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度: ±0.1度 *12. 内置185nm和254nm双波长紫外灯 *13. 内置TOC检测仪, 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围1-999ppb;检测精度+/-1ppb.符合USP643标准 *14. 纯水主机与Q-POD取水器分离，距离2.9m。 15.使用Q-POD取水器。 *16. 主机含液晶显示屏有中文操作界面，实时显示的电阻率、TOC、系统状态和警告等信息。分级信息管理，可显示关于系统操作与性能的详细信息。 17. 取水器的彩色显示器可显示水质信息，系统状态，并可直接打印。 18. 取水器的高度可任意调整，适合所有器皿取水。 19. 取水器可控制取水流速，从逐滴到2L/min *20. 电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度: ±0.1度 *21具有RFID电子识别标签，可自动在系统存储器中注册新耗材的货号和批号，让您快速并轻松地实现可追溯性。 当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。 22. 自动记录一整年水质资料。出水水质符合NCCLS，ASTM, CAP, EP, USP要求;RS232 接口 整机符合 GLP， 23．全系统可追溯美国NIST仪表校验 耗材 1.预纯化柱1个 2.超纯化柱1个 3. 185/254nm双波长紫外灯 4. Biopak超滤柱1个； |
| 6 | Thermo Scientific Finnpipette Novus 单道电动移液器 | Thermo | 0.4 | 1 | 明亮清晰的背景光设计 The Finnpipette Novus运用类似移动电话的背景光技术，成为世界上唯一一支带背景光的移液器。这种设计非常有利于在强光或光线暗的地方使用，例如生物安全柜和层流罩，超大背光屏幕，显示完整功能名称，图文界面设计简单明了，您可以快捷准确选择您所需要的移液功能。The Finnpipette Novus量程范围齐全，性能精准，完全符合人体工效学设计，带给客户全新的舒适感受。 使用简单 Finnpipette Novus 友好界面设计，方便您短短几分钟就能操作自如。使用舒适Finnpipette Novus选用最新防锈材料，轻质耐用，结构设计充分考虑到舒适性和可控性。完美的外型和平衡手柄设计，让手部舒适安全，手腕的操作角度可确保获得最佳的移液结果，配合放松指靠，可最大限度的减轻疲劳感。 可调节指靠和扣触式按钮 可根据您的使用习惯调整指靠角度，让手部获得最大的舒适感，减轻疲劳。指靠调整角度可达120°，左右手均可轻松操作。独特扣触式按钮设计，食指自然弯曲控制移液。 重量轻 Finnipipette Novus是最轻的电动移液器，最新的轻质材料有效预防上肢劳损，让您长时间操作而不易疲劳。 功能强大Finnpipette Novus 提供10种移液功能和9档吸液、排液速度。 图文界面图文界面设计简单明了，您可以快捷准确选择您所需要的移液功能。超大背光屏幕，显示完整功能名称。Finnpipette Novus 设置两级菜单，按钮布局合理，全部采用即时文字提示，方便快捷准确选择您所需要的移液功能。 长效使用 Finnpipette Novus 长效锂电池，可以重复4000 吸液、反复吸液的操作，1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用。 值得信赖的品质 Finnpipette Novus 易于实验室校准，提供高温高压的吸头连杆，可避免交叉污染。 人性化 Finnpipette Novus提供人性化的命名，通过“OPTION"菜单设置移液器的名称，在待机状态显示。 多种语言界面 Finnpipette Novus是世界上唯一一支提供多种语言界面的电动移液器。提供包括英语、法语、意大利语、德语、西班牙语在内的六种语言界面的移液器。可以方便从“OPTAIN”菜单更换语言界面。最新提供全中文版本，特别适合中国用户使用。 Finntip吸头 Finntip 配合 Finnpipette Novus 使用，可以达到最佳移液结果，提供给客户最值得信赖移液数据。 |
| 7 | UPS电源 |  | 1 | 1 | 荧光定量PCR仪UPS电源，PCR仪型号：ABI 7500 fast ，保证此仪器在断电情况下，正常运行1.5小时 |