## 第一标段设备
第一标段：设备
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 罗氏血糖仪 | 逸动型/Mobile(产地：德国) | 卡带式试纸技术，可连续测50次，卡带式试纸技术，可连续测50次；Cixmotion采血技术，仿若无痛，1个针鼓含6根采血针，0.3ul微量采血；系统准确度100%符合EN ISO15197 标准：2003版；自动调码，实现自动校准；含中文等25种语言，直接连接电脑读取中文血糖深度报告，11个闹铃提醒，高/低血糖警示，餐前/餐后血糖标识，2000条记忆存储量，计算7/14/30/90天餐前/餐后/所有血糖平均值；配套试纸100片，采血针72个。 | 套 | 2 |  |  | 检验综合实验室
3 | 暗箱式紫外可见透射反射仪 | 上海精科WFH-201BJ | 本产品系全封闭多功能，由300nm紫外光机座、可见光机座、全封闭罩箱三部份组成。全封闭罩箱设有观察窗、箱顶设有可调式照相架。300nm紫外光机座内设有一组透射装置，配波长300nm灯管8根。可见光机座（WFH-206）内能发散均匀的可见光。全封闭罩箱内设有二组反射装置，波长254nm 和365 nm，各配灯管2根。 紫外线波长:300nm （透射,P 、C、R分析）， 254nm、365nm（均为反射，薄层分析或纸层分析）。紫外滤色片尺寸：透射、200mm×150mm（大号）反射、150mm×50mm。滤色镜：大小与相机镜头相合。 | 套 | 5 |  |  | 检验综合实验室
4 | 红外线电热灭菌器 | ABSON品牌Ele-Ray II型 | 1.膛内最高温度：900℃ 2.待机保持温度：480℃ 3.最大消毒物品外径：φ15mm 4.加温区总长：150mm 5.外形尺寸：长x宽x高=130x100x180mm 6.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，135W 7.总量：1.1Kg | 套 | 11 |  |  | 检验综合实验室
5 | 视力筛查仪 | HAR-880 | 功能参数：（1）连续工作时间：6小时以上； （2）工作距离：近视模式： 268+10mm,成人、婴幼儿：335+10mm； (3)入眼光功率：150-200uW； (4)光源波长：850+20mm； (5)读取时间：2s； (6)可信级数：10级； (7)电池电压：d,c,11.1V(锂聚合物电池) 光学参数 (1)球镜度范围：婴幼儿模式：-6.0D-+8.0D；成人模式：-6.0D-+8.0D；近视模式：-9.0D-+2.0D； (2)柱镜度范围：婴幼儿模式：0-+3.0D；成人模式：0-+3.0D；近视模式：0-+3.0D； (3)轴位范围：婴幼儿模式：1°-180°；成人模式：1°-180°；近视模式：1°-180°； | 台 | 1 |  |  | 眼视光实验室
6 | 块状棱镜 | GZS | 三棱镜组由18块直角三棱镜组成，具有以下棱镜度值（△）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、40、50、60、80 | 套 | 1 |  |  | 眼视光实验室
7 | pH计 | 上海雷磁PHS-3C（配套标准液） | 测量范围0-14pH | 台 | 30 |  |  | 分析测试实验室
8 | PCR基因扩增仪 | 美国ABI-9700型 | 参数：样品孔数: 96；升/降温速度: 3.5℃/s，样品实际温度变化1℃/s；其它:温度范围：4.0-99.9℃。温度显示：显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。加热冷却速度：样品实际平均温度变化速度1℃/秒，95－55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒。静态样品基座温度均匀性：正负0.5℃，35－100℃30秒。温度准确性：正负0.25℃，35－100℃范围。温度校正：符合美国国家标准技术局标准。升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒。高：26cm 宽：29cm 深：41cm; 主机重：7.3kg，96孔样品基座重：3.2kg, 电源电压频率通用 | 台 | 2 |  |  | 卓越班实验室
9 | 台式高速离心机 | 艾普 TG24-WS | 最高转速Max Speed：24000r/min；最大相对离心力Max RCF：47800×g；定时范围 Timer Range：0~99min；电机 Motor：微机控制、变频电机、无刷电机Brushless DC Motor；电源 Power Supply：AC220v 50Hz 5A；外形尺寸 Dimensions：500×360×330mm(L×W×H)；重量Weight：25kg。 | 台 | 2 |  |  | 卓越班实验室
10 | 恒温水浴锅 | 润华 HH-4 | 工作室尺寸：300×300×130（mm）；温度范围：室温-100°C（℃）；温度波动度：±0.5（℃）；温度均匀度：±0.1（%）；控温方式：数显控温 | 台 | 2 |  |  | 卓越班实验室
11 | 电泳仪、水平电泳槽 | 北京六一 DYY-4C | 电泳槽基本参数：外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm；凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm；试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)；缓冲液总容量：约650ml；重量：1Kg | 台 | 6 |  |  | 卓越班实验室
12 | 凝胶成像分析系统装置 | 北京六一 WD-9413A | 反射紫外光源波长：254nm、365nm 透射紫外光源波长：302nm 紫外光透射面积：252×252mm 可见光透射面积：280×192mm | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
13 | 高速冷冻离心机 | 湖南湘仪H1850R | 总功率：1kw；最大容量：4×1000ml；转速精度：±50r/min；温度设定范围：-20℃~+40℃；温控精度：±1.5℃；定时范围：0～9h 59min；离心腔直径：420mm；制冷系统无氟制冷（R22） | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
14 | 数显恒温震荡培养箱 | 金坛宏业BS-1E | 振荡速度:起动-300r/min振幅:20mm(回旋) | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
15 | 制冰机 | 上海汗诺FMB50 | 储冰量：10kg；材质：不锈钢；外形尺寸（cm）：380×544×723；输入功率：285W；整机重量：45kg | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
16 | 双垂直板电泳槽 | JY-SCZ9 | 基本参数：凝胶板面积(W×L) mm：140×160；凝胶面积(W×L) mm：120×145×2；凝胶厚度mm：1.0、1.5；样品通量：16、23；缓冲液容积：1200ml | 台 | 3 |  |  | 卓越班实验室
17 | 干式恒温器 | HanuoHDKT200-1 | 控温范围：RT+5℃～100℃ 升温时间：≤25分钟(从20℃升至100℃) 控温精度：≤±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 模块温度均匀性：≤±0.5℃ 最大功率：150W 最高温度：105℃ 时间设置：最长99h59min | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
18 | 脱色摇床 | 其林贝尔TS-8S型（升级版双层） | 电源：220V,功率：30W,频率：0～80转，托盘：280×260mm×2，摆幅：上下20mm，外形：350×260×260mm | 台 | 1 |  |  | 卓越班实验室
19 | 恒温培养箱 | 盛威力 GHX9270 | 加热功率1800w 内胆尺寸600*750*700 外形尺寸750*950*790 | 台 | 2 |  |  | 卓越班实验室
20 | 电泳仪 | DYCP-2C | 输出功率：150VA 最大输出：600V 100mA 60W | 台 | 2 |  |  | 形态学实验室
21 | 电泳槽 | DYCP-38C | 外形尺寸（LｘWｘH)：296ｘ256ｘ140mm 介质规格：长70或90mm；宽250mm，双排，重量约2KG，缓冲液总容量：约1000ML | 台 | 2 |  |  | 形态学实验室
22 | 喉镜 | EHJ-006 | 不锈钢可拆卸光纤喉镜片，用于气管插管和复苏。 | 套 | 4 |  |  | 外总实验室

## 第二标段实验室电器项目
第二标段：实验室电器项目
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 全自动洗衣机 | 美的（Midea） MB55-V3006G 5.5公斤 波轮全自动洗衣机 | 美的（Midea） MB55-V3006G 5.5公斤 波轮全自动洗衣机 | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
3 | 微波炉 | 格兰仕G80F23CN3XL-R6(B8) | 产品容量： 23L，产品功率： 800W，开门方式： 下拉式，内腔尺寸： 197*340*338mm | 台 | 1 |  |  | 生物医学工程实验室
4 | 数码相机 | Canon/佳能 EOS 70D单机 | 单反级别: 中级，屏幕尺寸: 3.0，像素: 1800万，储存介质: 16GSD卡，电池类型: 锂电池，单反画幅: APS-C画幅，感光元件类型: CMOS，对焦点数: 19点，支持外接闪光灯，支持机身除尘，传感器尺寸: 22.5mmx15.0mm，曝光模式: 快门优先 光圈优先 手动曝光，影像处理类型: DIGIC 5+，E6原装电电池、充电器、 USB接口连接线、立体声视频连接线、相机宽背带。 | 台 | 1 |  |  | 药学综合实验室
5 | UPS电源（稳压器） | SANTAK:C6KS/1H | 1.具有稳压功能，2.断电延时0.5～1小时，松下电池，有原产证明。支持仪器功率3000W | 台 | 6 |  |  | 药学综合实验室
6 | UPS电源（稳压器） | SANTAK: C2KS/1H | 1.具有稳压功能，2.断电延时0.5～1小时，松下电池，有原产证明。支持仪器功率800W | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室
7 | 光波加热炉 | Galanz/格兰仕 G70F20CN1L-DG | 产品容量：20L 操控方式：电脑版 内胆材质 ：有氧生态舱 开门方式：手拉式 产品尺寸：457*329*271mm 输入功率：700W | 台 | 2 |  |  | 分析测试实验室
8 | 打印机 | HP1020plus | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4最高分辨率：600x600dpi黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm处理器：234MHz内存：2MB双面打印：手动 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
9 | 货架罩清洗仪 | Haier/海尔 XQG70-1000J | 洗涤容量7kg 脱水容量7kg | 台 | 1 |  |  | 分析测试实验室

## 第三标段模拟人项目
第三标段：模拟人项目
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 挪度CPR模拟人 | YR-3000 | 高170cm，集护理与急救于一体整体护理人、液晶电子监测系统。进行心肺复苏、鼻饲术、洗胃、肌内注射、皮下注射、右手臂静脉注射、造瘘口护理、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗、 褥疮护理、灌肠操作等的训练操作。 | 个 | 2 |  |  | 外总实验室
3 | 天堰CPR模拟人 | KAY/CPR580 | 液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人：人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示.材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成。 | 个 | 12 |  |  | 外总实验室
4 | 气管插管模拟人 | KAY-J50 | 高级气管插管训练模型（带报警），标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相结合的功能，进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作 | 个 | 10 |  |  | 外总实验室
5 | （网络版）智能化心肺检查教学系统 | JC-5000G | 1、系统教学软件与仿真标准化病人无缝衔接，交互控制实现理论与实践紧密结合网络教学平台。 2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后矩阵式布满数据传感器系统，心脏瓣膜相应部位有振动传感器系统，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，如同在真实患者身上的听诊栓察；能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤；可用电子听诊器实现：“扩听示教”功能，有“鉴别听诊”功能及“考核练习”功能，有“心电图教学与考核”功能。 | 台 | 4 |  |  | 诊断实验室
6 | （网络版）智能化心肺检查和腹部教学系统 | JC-5000B/GGF | 1、系统教学软件与仿真标准化病人无缝衔接，交互控制实现理论与实践紧密结合网络教学平台。 2、心肺听诊仿真人体内部，胸前背后矩阵式布满数据传感器系统，心脏瓣膜相应部位有振动传感器系统，用电子听诊器实现智能化听诊，各听诊部位可同时进行听诊，如同在真实患者身上的听诊栓察；能触摸到心尖搏动，体现心尖位置的改变，能触摸到各种细震颤；可用电子听诊器实现：“扩听示教”功能，有“鉴别听诊”功能及“考核练习”功能，有“心电图教学与考核”功能。 3、仿真人体皮肤柔软，有弹性，可触摸分辩各肋骨、肋间隙、腹部触诊体征43种以上，能模拟腹部血管杂音及肠鸣音的听诊，肝触诊有三种不同质地的变化（质软、质中等硬、质硬）。 | 台 | 10 |  |  | 诊断实验室

## 第四标段生物技术实验室
第四标段：生物技术实验室设备
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 高压灭菌器 | 上海博讯YXQ-LS-50SII | 自控型 手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求） 材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 压力安全联锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min） 最高设计/工作压力（0.25MPa-0.22MPa） 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒型号：YXQ-LS-50SII 容积：60L 额定工作温度：135℃ 额定工作压力：0.22MPa 功率：3.2KW 电源：220V±10%/50Hz±2% 外形尺寸(mm)：484*484*1170 内腔尺寸(mm)：Ф400*520 提篮尺寸(mm)：Ф360*240*2个 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
3 | 手提式高压蒸汽消毒锅灭菌器 | 上海博讯YXQ-SG46-280S | 电加热方式 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 超压自泄 双刻度二类计数压力表 自涨式密封圈 低水位电热管 移位式快开盖结构 压力自锁功能容积：18L 功率：2KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：126℃/128℃ 最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa 灭菌室尺寸(mm)：Φ280×290 外形尺寸(mm)：D=390, H=530 | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
4 | 恒温震荡培养箱 | 上海智城ZHWY-2102C | 控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式： LCD(液晶显示屏) 对流方式： 强制对流式 振荡方式： 回旋振荡式 驱动方式： 多维驱动式 开门方式： 单开门 环境温度要求（℃）： 5～25 温度控制范围（℃）： 4～60℃ 温度分辨精度（℃）： ±0.1 温度波动度（℃）： ≤±0.1（37℃时） 温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） 制冷设定方式： 手动 回旋频率范围（r/min）： 30～300 回旋频率精度（r/min）： ±1 摇板振荡幅度（mm） Φ26 定时范围（h）： 0～500 摇板尺寸（mm）： 496*350 摇板数量（块）： 2 净重（kg）： 165 毛重（kg）： 190 容积（L）： 173 内胆尺寸（mm）： 615*440*640 外型尺寸（mm）： 720*630*1275 包装尺寸（mm）： 840*750*1445 最大容量（ml*支）： 50*56/100*56/250*28/500*22/750*18 功率（W）： 950 电源： AC 220V 50/60Hz | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
5 | 恒温恒湿培养箱 | 上海博讯BSC-150 | 型号：BSC-150 产品类型：液晶显示升级型无氟制冷环保型 控温范围：0-65℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 均匀度：±1℃ 控湿范围：60%-90% 湿度波动：±5% 输入功率：1080W 定时范围：0-9999分钟 内胆尺寸：510*390*760 外形尺寸：650*680*1400 载物托架：3块 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
6 | 细胞融合仪 | 日本Nepa Gene CUY21EDIT | DS 波形：方波 电阻测定：Max. 20 k/ohm 电压和脉冲时间 电压： 1~500V, 脉冲时间： 0.1~999ms 设定 电压： 1V 步进 脉冲时间： 0.1ms 步进 脉冲间隔：0.1~999ms 脉冲数量：1~99 个 有效值：脉冲电压 1~500V 脉冲电流： 0.01~ 5 A 电流限定范围 1~125V: 5 A 126~250V:2.2A;251~500V:1.0A 存储：可存储 2 套程序（电压、脉冲时间、脉冲间隔、脉冲数） 尺寸 , 重量 390W × 450D × 225H mm 10kg | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
7 | 迷你琼脂糖电泳槽 | 六一DYCP-31BN | 外型尺寸（L×W×H）：197×96×64mm； 重量：0.5Kg 凝胶板规格(L×W)：60×60mm； 试样格：6、8、11齿，1.5mm厚；11齿，1.0mm厚； 缓冲液总容量：约120ml； | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
8 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 江苏金坛市佳美仪器厂，数显温度指示，温度范围：室温 10℃～300℃，温控波动：±1℃，类型：鼓风干燥箱，工作室尺寸（深*宽*高）：500*600*700～750（mm），电源电压：220V，50HZ。 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
#REF! | pH计 | 上海仪电PHS-3C | 1、 测量范围： pH：（0.00～14.00）pH mV：（0～±1999）mV；mV（自动极性显示） 2、 分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、 基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：（0～60）℃ 7、被测溶液温度：（5～60）℃ 8、电 源：AC （220±22）V，（50±l ）Hz 9、外形尺寸（mm）：290×210×95 10、重 量：1.5kg | 台 | 5 |  |  | 生物技术实验室
10 | 手持式均质/分散机 | 大龙D-160 | 外观设计轻巧，手持式可单手操作 适用于在小容器内少量样品的均质分散 高质量316L不锈钢分散头，耐腐蚀、耐高温消毒 分散头拆卸方便，易于清洗 高速高效马达 技术指标： 额定电压 220V/50Hz 输入/输出功率160W/110W 转速范围8000-30000rpm 转子线速度6.3-14m/sec 速度设定6档可调 处理量范围（H2O）0.1-50ml（分散头DS-160/5）1-250ml（分散头DS-160/10） 最大粘度5000mPas 接触物料材质316L不锈钢/PTFE 重量0.6 kg 噪音72 dB（A） 环境温度5°C-40°C 相对湿度85% 允许工作时间100% 设计保护IP30 尺寸46mm x 55mm x 230mmD-160 均质/分散机套装1 含D-160主机、H370支架和DS-160/5分散头，固液混合，转速8000-30000rpm，处理量0.1-50ml | 套 | 2 |  |  | 生物技术实验室
11 | 双重蒸馏水器 | 上海亚荣SZ-93A | 出水量 1600ML/H 输入功率3.0KW 电压 ~220V/50HZ 仪器尺寸 70*34*80 长*宽*高(CM) 重量 10KG 备注：与93/93A同属双重纯水蒸馏器 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
12 | 多功能脱色摇床 | 其林贝尔TS-1000 | 电源：220v 功率：40w 频率：40-240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无级调速，数字显示 定时：0-120分 托盘：320*265mm 外形尺寸：370*335*145mm | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
13 | 高压灭菌器 | 美国STIK MJ-78A | *1.灭菌胆尺寸（内径×深度）：∮370×730；容量（L）：78；内胆材质SUS304; *2.最高温度及压力135℃/0.2MP；温度范围40-135℃；灭菌温度105-135℃；溶解温度60-100℃；保温湿度40-60℃； 3.设定时间范围 灭菌、融化：0分钟-4小时；连续保温：72小时：预约灭菌时间：1-99小时； *4.控制器微处理机控制，图形显示；程序模式A、灭菌；B、灭菌-保温；C溶解-保温；D、器具灭菌；E、客户设定参数； 5排气方式：全排、微排、不排； *6.冷却装置 独立的风冷系统，能快速冷却； 7.安全装置 压力安全阀、防止干烧、门锁安全连锁装置、舱盖关闭检查系统、过压检测、超温检测、漏电断路器；电源50/60Hz单相交流220v，50-60Hz公用电源（16A以上）； 8.标准附件 标准型：隔水板，排水软管，不锈钢丝蓝，冷凝液收集瓶；外部尺寸：L×W×H（612×520×1070）；重量120kg | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
14 | 半干转印槽 | 北京六一DYCP-40C | 外形尺寸（L×W×H）：210×186×100mm 转印碳板规格：150×150mm 重量：约3Kg 性能及用途： 无需缓冲液； *碳板电极，电场均匀； 绝缘垫片，避免短路。 适用于将凝胶电泳的蛋白质分子快速转印到硝酸纤维素等薄膜上。 | 台 | 4 |  |  | 生物技术实验室
15 | 双垂直电泳槽 | 北京六一DYCZ-24DN | 外形尺寸（W×D×H）：(150 ×140×100mm） 外型尺寸（L×W×D）：150×100×140mm； 凝胶板规格(L×W)：83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； 重量：1kg 缓冲液总容量：约400ml | 台 | 4 |  |  | 生物技术实验室
16 | 电泳仪 | 北京六一DYY-8C型 | 基本参数 并联输出：2组 输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 2-200mA(1mA) 120W 外形尺寸（W×D×H）：315×290×128 mm 重量：约5Kg 特点： 1. 在工作状态中，可以实时微调 2. 微电脑智能控制 3. 液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间 4. 连续可调 5. 采用开关电源输出 6. 具有存储记忆功能 7. 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 用途：适用普通蛋白、核酸电泳。 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室
17 | 单道可调移液器（可整支消毒） | eppendorf Research plus | 量程（0.1-2.5μl、0.5-10μl、2-20μl、10-100μl、100-1000μl） | 套 | 2 |  |  | 生物技术实验室
18 | 超声波清洗器 | KQ5200DE | 昆山超声仪器波仪器有限公司，超声工作频率：,40 KHZ，输入超声功率：200W，加热器电功率400W，功率可调：40～100%,温控范围：20～80℃，超声工作时间设定：1-199min，所有调节，数字显示，清洗槽容积300×240×150mm，连续工作：8h，外形尺寸：320×264×340mm，内外壳材料不锈钢，电源：220V±10%，50HZ，噪音小，配有排水阀、管。 | 台 | 1 |  |  | 生物技术实验室
19 | 超声波清洗器 | KQ500E | 昆山超声仪器波仪器有限公司，超声工作频率：40KHZ，输入超声功率：500W，加热器电功率1000W，温控范围：0～80℃，超声工作时间设定：1-20min，清洗槽容积500*300*150mm（22.5L），连续工作：8h，外形尺寸：530*320*360mm，内外壳材料不锈钢，电源：220V±10%，50HZ，噪音小，配有排水阀、管。 | 台 | 2 |  |  | 生物技术实验室

## 第五标段生物医学工程实验室设备
第五标段：生物医学工程实验室设备
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 分析天平 | 赛多利斯电子天平BSA124S | 使用电源：220v，50Hz，电机功率：25w，加热功率：200w，转速：0∽2400转/分，无级可调，控温范围：液体温度∽100℃ | 台 | 1 |  |  | 生物医学工程实验室
3 | 台式万用表 | 优利德-UT805A | 直流电压200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.015%+3)交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.2%+100)直流电流 2mA/20mA/200mA/1A/10A ±(0.03%+10)交流电流20mA/200mA/1A/10A ±(0.3%+100)电阻 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.02%+6) 电6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF ±(2.0%+5) 频率 10Hz～60MHz ±(0.1%+3) | 台 | 1 |  |  | 生物医学工程实验室
4 | 高速台式离心机 | 上海安亭 TGL-16G | 最高转速 Max .Speed 16000rpm（转/分）最大相对离心力Max .RCF 17000(×g)，角式容量 Angle rotor capacity 5ml×10 (12000rpm) 1.5ml× 12(16000rpm)，定时范围 timer range 0min-60min，外形尺寸 Dimensions 330mm×300mm×300mm(L×W×H)，重量 Weight 15kg | 台 | 1 |  |  | 生物医学工程实验室
5 | 超声学学习机 | PY-2000（双探头） | 1、FBGA主芯片主芯片设计﹡ 2、扫描方式：电子凸阵扫描、线阵扫描、微凸扫描方式﹡。 3、标配探头：3.5MHz（80阵元）电子凸阵探头。 4、显示方式：B、B+B、B+M、M、4B五种显示模式﹡。 5、显 示 器：12.1吋高清彩色液晶显示器﹡。 6、聚焦方式：实时逐点动态接收聚焦﹡。 7、图像处理：帧相关处理；伽玛矫正处理；图像后处理。 8、电影回放：512帧﹡。 9、探测最大深度：240㎜﹡。 10、灰阶：256灰阶。 11、频率：50Hz±2Hz。 12、具有过压、过流、断电保护功能。 13、输入功率: ＜150VA。 14、局部放大：2倍（实时、冻结均可）。 15、图像显示：左右、上下图像翻转﹡。 16、体位标记： 27种种图标﹡。 17、STC 八段调节。 18、拥有丰富的测量软件及字符显示功能。 19、能够开展探头故障、电源故障、显示器故障及主板故障学习实验﹡。 | 套 | 12 |  |  | 生物医学工程实验室
6 | 多功能光学实验仪 | FD-MOE | 1．光具座 铝制黑氧化，燕尾结构，长度80.0cm 2．光 半导体激光器，波长650nm，电压3V带标记的发光二极管，工作电压3V、40W白炽灯，工作电压220V 3．转盘 分辨率1o，内装偏振片、1/4波片等 4．光功率计 量程2mW和0.2mW两档，液晶显示 | 套 | 16 |  |  | 生物医学工程实验室
7 | 核磁共振仪（连续型） | FD-CNMR-I | 1．信噪比 40dB 2．振荡频 17MHz－23MHz，连续可调 3．磁场均匀度 高于5×10－6， 4．磁极间隙 18mm左右 5．信号幅度 氢核大于100mV，氟核大于12mV | 套 | 10 |  |  | 生物医学工程实验室
8 | 直流微欧姆计 | GOM-802 | 测试电流 DC 1uA ~ 1A 范围30mΩ, 300mΩ, 3Ω, 30Ω, 300Ω, 3kΩ 30kΩ, 300kΩ, 3MΩ 共9档 精确度 30mΩ: ±1% 读值 + 6 位 300mΩ: ±0.05% 读值 + 6 位 3Ω: ±0.05% 读值 + 3 位 30Ω~3MΩ: ±0.05% 读值 + 2 位 解析度 1uΩ, 10uΩ, 100uΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω 温度范围 -50°C ~ +100°C精确度 -10°C ~+ 40°C：±(0.3% 读值 + 0.5°C)Other：±(0.3% 读值 + 1.0°C)解析度 0.1°C操作功能Hi/Lo, Go/No-Go, Trigger, %, Diode, REL, Temp, TC测量速度7 次/秒 在 30,000 位数30 次/秒 在 3,000 位数 记录长度 20 组 接口标准: Handler, Scan (相同连接器)选配: RS-232C+GPIB 使用电源AC 110V/120V/220V/230V±10%, 50/60Hz尺寸&重量 251(宽)×91(高)×291(深) mm 约 3公斤 | 台 | 2 |  |  | 生物医学工程实验室
9 | 固纬手持式示波器 | GDS-307 | GDS-307 VERTICAL Channels 2 (BNC-Shield) Input Impedance 1MΩ±2%, 16.5pf approx.Maximum Input CAT II 300VRMS Input CouplingAC, DC, GND BandwidthDC~70MHz (-3dB)DC~100MHz (-3dB)DC~200MHz (-3dB)DC~70MHz (-3dB)DC~100MHz (-3dB)DC~200MHz (-3dB) Rise time<5ns<3.5ns <1.75ns<5ns<3.5ns<1.75ns Sensitivity2mV/div~10V/div (1-2-5 increments) Accuracy ±(3% x Readout + 0.1 div + 1mV) Bandwidth Limit 20MHz(-3dB) Polarity Normal, Invert Offset Position Range 2mV/div~50mV/div : ±0.4V 100mV/div~500mV/div : ±4V | 台 | 2 |  |  | 生物医学工程实验室
10 | 模拟示波器 | GOS-6103C | CRT类型 6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ; 标线位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)磷光质P31加速器电压 约 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 约 12k(GOS-6112)刻度照明连续可调 (GOS-6103/GOS-6103C)Z 轴输入 耦合 : DC感度 : 5V 或以上最大输入电压 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下频宽 : DC ~ 5MHz垂直系统感度2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 顺序)感度准确度< 3% (显示在中间 5格的位置)连续可调垂直感度连续可调至 1/2.5 或小于面板设定值频宽 (-3dB)DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) 上升时间3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS)讯号延迟 可观察前缘最大输入电压400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下输入耦合AC, DC, GND输入阻抗 1MΩ+2% // 约 25pF垂直模式CH1, CH2,DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV.频宽限制20MHz 共模拒斥比 (CMRR)50kHz 时为 50:1 或更好 动态范围在 60MHz 时为 8 格；在 100MHz 时为 6 格 (GOS-6112)在 100MHz 时为 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C)水平系统 水平模式MAIN(A), ALT, DELAY(B) A (主要的) 扫描时间0nS ~ 0.5S/DIV, 连续可调 (UNCAL)B (延迟) 扫描时间 50nS ~ 50mS/DIV 准确度+ 3% (在 x 10 MAG 为 + 5%)扫描放大 x 10 (最大扫描时间 5nS/DIV)Hold Off 时间可变动 延迟时间1μS ~ 5S延迟抖动1:20000 或更小 交替分离可变动触发触发模式AUTO, NORM, TV 触发源CH1, CH2, LINE, EXT触发耦合AC.DC, HFR, LFR 触发斜率"+" 或 "-" 极性或 TV 同步极性 触发感度模式 频率 内部 外部 AUTO 10Hz~20MHz 0.35 DIV 50 mV 20MHz~100MHz 1.5 DIV 150 mV 最大外部输入电压400V (直流加交流峰值) 在 1kHz外部输入阻抗 1MΩ + 5%, // 约 25pFX-Y 操作 模式X 轴 : 可选择 CH1, CH2, EXT Y 轴 : 可选择 CH1, CH2, CH1 and CH2 感度准确度2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+ 5%X 轴频宽DC ~ 500kHz (-3dB)相位差3o or less from DC ~ 50kHz 触发讯号输出 电压 : 约 25mV/DIV into 50Ω 频率响应 : DC ~ 10MHz 校正端子输出1kHz 方波, 2Vpp+2%最大 6 位数小数频率范围50Hz ~ 100MHz准确度1kHz ~ 100MHz : +0.01%；50Hz ~ 1kHz : +0.05%量测感度 >2 格 (量测电源取自 CH1 及 CH2 的同步讯号源) 特殊功能TIME/DIV 自动换档 Provided (GOS-6103/GOS-6103C) AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz 尺寸及重量310(宽) x 150(高) x 455(长) mm 约 9 公斤 | 台 | 16 |  |  | 生物医学工程实验室
11 | 高频磁场检测仪 | 泰玛斯TM-194 | 讀值顯示 3-3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 解析度 0.001m W/cm2頻寬 50MHz到3.5GHz感測器 單軸 準確度±2dB在 2.45GHZ±50MHz過載顯示 LCD 顯示“OL” 取樣時間 每秒2.5次電池9V NEDA 1604、IEC 6F22 或 JIS 006P 電池壽命約100小時操作溫度和濕度 5℃到40℃相對濕度80% 以下儲存溫度和濕度-10℃到60℃,相對濕度70%以下重量 約170公克 尺寸 130(長) X56(寬) X38(高)mm 附件說明書、9V電池、皮套 | 台 | 2 |  |  | 生物医学工程实验室
12 | 快速成型 | Inspire S250 - 3D Printer | 单喷头成型层厚：0.15mm 双喷头成型层厚：0.2、0.25、0.3、0.35mm 成型空间：150*200*250mm 喷头系统：单/双喷头 成型材料：ABS B501 支撑材料：ABS S301 软件：Model Wizard操作系统：Win7, Vista, XP电源要求：220~240V，良好的地线 额定功率：1.5KW 操作环境：温度15~20℃；湿度10～50%RH | 台 | 1 |  |  | 生物医学工程实验室
13 | 电容测量仪机 | YD2617B型 | 测量参数 C-D,R-Q,Z-D 测试频率 50Hz,100Hz,120Hz,1kHz,4kHz,10kHz,40kHz,100kHz测试电平0.1V 0.3V 1V 显示范围C:0.00001pF-9999μF Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 基本准确度0.1% 测量速度慢速2次/秒，中速6次/秒，快速11次/秒等效电路串联，并联 量程方式自动保持清零功能开路，短路清零显示方式直读，Δ% 输入阻抗30Ω，100Ω可选 分选功能四档分选，合格讯响 接口PLC接口 工作温湿度0℃-40℃，≤85%RH 电源要求198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz 外形尺寸290×110×350（mm) 重量5kg | 台 | 2 |  |  | 生物医学工程实验室
14 | 单道心电图机 | XD-7100(上海医疗器械高技术公司) | XD-7100是交直流两用心电图机，符合国家GB9706.190（95）标准。 XD-7100为1类B型，XD-7100A为1类CF型，设有EMG和HUM抗干扰滤波器，位置反馈驱动，良好的频率响应，即使在恶劣的环境下也能确保心电信号的确保真度。有一键式自动操作模式. [主要技术指标] .输入电流：1x10-7A导联：标准12导联，1,11,111.aVR.aVL,aVF,VI-V6， .耐极化电压：士300mV定标电压：ImV士5%.频响：0.05-100Hz-3dB.时间常数：3.2s.噪声电平：XD-7100:15mv XD-7100A:10mv.共模仰制比：XD-7100≥60dB.XD-7100A≥100dB .干扰仰制：“HUM”50Hz-20dB “EMG”35Hz-3dB.增益控制：0.5，1.2cm/mv.线性：士10%.移位幅度：士20mm.走纸速度：XD-7100:25mm\s士5%.50mm\s士5%XD-7100A:25mm\s士3%50mm\s士3%.滞后：≤0.2mm.自动：导联转换。1mv定标.示波输（XD-7100A) 单端输出阻抗：≤100Ω输出电压：1V/mV士5%频响：250Hz-3dB.外接直流信号输入灵敏度：10mm/V士5%输入阻抗：≥100KΩ.交流电源：220V士22V 50Hz士1Hz.直流电源：12V2Ah .外形尺寸：L×B×H=330×285×85（mm) .重量：5Kg(包括电池）.功率：33W | 台 | 4 |  |  | 生物医学工程实验室

## 第六标段药学院设备
第六标段药学院设备
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
序 号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
2 | 电动搅拌机 | D971-30 | 郑州长城科工贸 直流电机、无级调速；稳压设计、转速稳定。功率（W）：60，工作电压（V/HZ）：220/50，轴转速（rpm）：40～1400，外形尺寸（mm）：350L×350W×750H，重量(kg)：14 | 台 | 60 |  |  | 药学综合实验室
3 | 显微熔点仪 | SGW X-4 | 上海精密科学仪器厂 显微镜4倍物镜，10倍目镜，数显温度指示，测量范围：室温~360℃，精密度±1℃，电源220V,50HZ， | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室
4 | 恒温水浴锅 | DK-98-1 | 天津泰斯特 规格：单列六孔，工作电压（V/HZ）：220/50，温控范围：室温-100℃（数显），浴锅功率：1.5KW，工作尺寸（mm）：945×168×90，随机附带：面板，隔板，孔盖。 | 台 | 10 |  |  | 药学综合实验室
5 | 旋转蒸发仪 | R-206D | 上海申生科技 标准容量：1000ml，最大容量：2000ml，旋转速度：4~200r/m（数显），电机功率：40W，浴锅功率：1.5KW，温控范围：室温-180℃（数显），水浴升降距离：100mm，标准口：ISO29，电源：220V50Hz/60Hz.带配套茄形瓶：1000ml*29#，500ml*29#，接口口环形卡。 | 台 | 12 |  |  | 药学综合实验室
6 | 循环水式真空泵 | SHB-III | 郑州长城科工贸 功率：180W，电源：220/50V/Hz，流量：80L/min，扬程10m，最大真空度：0.098MPa，单头抽气量：10 L/min，抽气头数：2个，安全功能：逆流防止阀，水箱容积：15L，水箱材质：PP，外形尺寸：385mm L*280mm W*420mm H，重量：11Kg | 台 | 6 |  |  | 药学综合实验室
7 | 紫外可见光分光光度计 | T6新世纪 | 北京普析通用 测试波长范围：190.0～1100.0；波长准确性±1.0nm；仪器可以自动波长校正；波长重复性≤0.2nm；谱带宽：2nm；杂散光≤0.05%；光度范围（-0.3～3）Abs，吸收值重复性≤±0.001Abs;能波长扫描；数据分析处理软件；石英比色皿2个；八连池1套; 波长显示：0.1nm；测光方式：双光束； | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
8 | 自动永停滴定仪 | ZYT-1 | 上海安亭 极化电压：50,100,(mv)，灵敏度：1.5×10-9A,1.5×10-8A ；门限值：60%、80%、100%；终点锁定时间：1分30秒±10秒，工作电压220V50HZ，功率20W。 | 台 | 8 |  |  | 药学综合实验室
9 | 片剂硬度仪 | YPD-300D | 上海黄海药检仪器有限公司 测定片剂压力范围 1～30㎏ ，测定药片最大直径 30mm ，硬度压力精度 最大量程的±0.5% 分 辨 率 0.01㎏ ，输 入 功 率 30W | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
10 | 片剂脆碎度仪 | CJY-300C | 上海黄海药检仪器有限公司 仪器：液晶显示和微电脑控制，测试数据精确，两个透明有机玻璃轮毂，在每分钟25转恒速转动下，至100转自动停机报警， 轮毂内径：286mm，轮毂深度：39mm，转速精度：±0.5转 | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
11 | 数显PH酸度计 | PHS-3TC | 上海天达仪器有限公司 技术参数：级别0.01级；测量项目PH；mV，测量范围：（0.00 - 14.00）pH；可扩展-2.00～18.00pH；（0～±1999）mV，分辨率：0.01pH；1mV； 0～100℃；温度补偿范围℃、方式：手动/自动；pH，mV.℃双显示；有参比电极接口；231，232.及各种离子电极通用；外型尺寸250×230×75mm；重量 4kg ABS | 台 | 16 |  |  | 药学综合实验室
12 | 智能溶出度仪 | ZRC-6ST | 天津创兴电子设备制造有限公司 6浆，6杯，6个转篮；桨杆摆动小于±0.5mm；转摇摆动小于±0.8mm，电动机头自动升降+翻转功能，调速范围：20-200r.p.m；温控范围：室温-40℃；温控精度：±0.3℃；定时范围：0-999min；液晶屏数字显示，定时误差：±0.5min | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
13 | 玻璃仪器气流烘干器 | KQ-30B | 郑州长城科工贸 功率：800w，孔数量：30孔，调温范围：40-120℃，精度：±5℃。工作电压：220V，控温方式，调节控温，风量：9m3/分 | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
14 | 气相色谱仪 | Agilent7820 | 安捷伦 1主机 1台， 2.填充柱进样系统、毛细柱进样系统 各1套 3.氢火焰离子化检测器(FID) 1套 4.电子捕获检测器，1套 5.3mm x 2.0m不锈钢柱、毛细管柱各1支 6.进口10ul微量注射器1支 7.氢气、空气发生器，各1套 8 高纯氮（钢瓶、表头和高纯气）1套 9.色谱工作站软件1套 1. 主机 1.1柱箱温度控制范围：室温+10℃～420℃； 1.2 控温稳定性：≤±0.01℃/℃； 1.3 控温偏差：≤±1%； 1.4 柱箱程序升温：≥20阶； 1.5 升温速率：0.1℃/min～250℃/min； 1.6 进样系统：双填充柱进样口，分流不分流进样口 1.7 控制参数操作方式：主机控制面板设定操作参数。 2.氢火焰离子化检测器(FID) 2.1双流路、双FID； 2.2最高操作温度：≥420℃； 2.3检测限：≤3pgC/sec； 2.4线性动态的范围：≥107 3.电子捕获检测器 3.1方式：使用63Ni370MBq线源的恒电流方式 3.2最高使用温度：400℃ 3.3最小检测量：0.1pg/s(γ-BHC) | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室
15 | 荧光分光光度计 | CARY Eclipse | 安捷伦 1.主机1套（含工作站及电脑、打印机） 3.测定功能要求 可做激发光谱，荧光，同时光谱测定、三维荧光，定量分析，连续测定、检索最佳及发光，映光波长 1.光源：150W氙灯，臭氧自行消除光源 2.测试波长范围：220-750nm 3.波长准确性：±1.5nm 4.谱带宽度：1.5/3.0/5.0/10/15/20nm 6段转换 5.分光器：闪耀式全息光栅，1300条/mm 6.光源补偿：单色光监测打拿板反馈补偿 7.灵敏度： 蒸馏水拉曼峰S/N比150以上，激发光波长350nm,狭缝 5nm，响应（0-98%）2秒 | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室
16 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 岛津公司（苏州厂） *基本要求：两台输液泵组成二元高压系统，每台单泵还可以用于组成四元低压梯度系统，各泵可独立使用，并配置双波长高灵敏度紫外检测器，实现键盘控制和计算机控制的全自动系统，全中文色谱工作站软件。 一、仪器运行环境要求： 1.1、环境温度：4-35℃ 1.2、相对湿度：20～85% 1.3、适用电源：220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 二、技术参数要求： *1.送液泵：输液泵有良好的扩展性和耐用性，由两台单独的输液泵构成二元高压梯度系统，每台单泵还可以组成四元低压梯度系统，各泵可独立使用，并与配置双波长高灵敏度紫外检测器组成能够实现面板独立控制和计算机控制的全自动系统。 1.1、 送液泵：往复式双柱塞串联泵，浮动式泵头，自动抑制脉冲，免维护润滑系统。 1.2、最大排液压力：40MPa（400bar） 1.3、流量设定范围：0.001ml - 10.000ml/min *1.4、流量精密度：RSD小于 0.06% 1.5、流量准确度：±1% 1.6、压力脉动：0.08Mpa *1.7、送液模式：恒定压力或者恒流送液均可 1.9、安全对应：标配防漏传感,送液时高压和低压限制；快冲时有高压限制 1.10、梯度方式：两套独立的送液泵组成二元高压梯度 1.11、混合溶剂数2液或者3液 *1.12、混合浓度精密度：0.1%RSD以内，不随反压变化 *1.13、混合范围：0.0-100%,以0.1%增量 *1.14、梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.15、压缩补偿：自动连续 1.16、梯度曲线：共计11种，包括各种线性、步进、凸线和凹线等 1.17、控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，每一个单元可以脱离键盘独立操作 1.18、时间程序:流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 2、双波长高灵敏度紫外可见检测器； 2.1光源：氘灯 *2.2波长范围：190－700nm 2.3功能模式：具有双波长检测功能、比例色谱输出功能、停泵波长扫描功能 2.4波长准确度：<2nm *2.5噪音：±0.25×10－5 AU *2.6漂移：0.5×10－4AU/h 2.7归零功能：自动归零基线漂移功能 3.原厂中文版色谱工作站 3.1、可以支持WinXP、Win7等各种Window操作系统 *3.2、可以双向连接（仪器控制和数据采集）厂家以及其他本厂家的各种泵和检测器（紫外、示差、蒸发光散射、电化学、电导），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据 3.3、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文 3.4、具有CLASS-VP Agent图文数据库：强大的数据管理功能，可以保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据 3.5、多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验分析和专家级分析 3.6、报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排 3.7、操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能 3.8、具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除 3.9、支持多种定量曲线方式 3.10、原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel） *3.11厂家在河南设有分公司、售后服务站，售后服务站至少三处，方便设备购置后的售后服务工作。 三、配置要求、 1、高性能送液泵2套 2、高性能梯度混合器1套 3、7725i手动进样器（含进样针50µl:1支）1个 5、双波长高灵敏度紫外检测器1套 6、原厂原装色谱工作站（中文版）1套 （含网络化系统控制器1套） 7、电脑及打印机各一套 8、原配色谱柱C18（5μm，4.6×200ｍｍ）:2根,保护柱（包括：柱套+柱芯+连接件）1套 四、技术服务要求： 1交货期：合同正式签约后45个工作日内交货。 2交货地点：用户指定地。 3质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起。 4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内响应，两个工作日内派维修人员到达用户现场维修。 5培训：免费提供1名/套/次仪器参加分析中心高级技术培训。 五、其它要求： *1、仪器厂家需要在河南省设有分公司以及维修站（提供维修机构的地址、联系人及电话，生产厂家出具公章证明）、生产厂家授权书（加盖厂家公章）等。 2、标记* 号指标为仪器重要指标，关系到仪器的性能和使用面，必须满足！否者视为无效投标 3、验收指标：按原厂技术标准验收。 4、制造商必须在北京、上海及广州有直接的售后服务部门和保税仓库。 *5、要求投标产品需针对招标产品的每一条技术要求制作详细的技术偏离表，且每条技术参数需要与其生产厂家正规印刷的彩色样本（非彩色打印）或其厂家的官方网站上体现数据保持一致，否则视为对招标参数的非实质性响应。 | 台 | 6 |  |  | 药学综合实验室
17 | 高温电阻炉 | SX-4-10 | 天津泰斯特 功率4KW，工作电压：220V，单相，温度1000℃，炉温升温时间﹤60min，温度显示误差：±2℃，炉膛尺寸（mm）300*200*120， | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室
18 | 高速台式离心机 | TG16-WS | 长沙湘仪离心机仪器有限公司 最高转速：16000r/min，最大相对离心力：17800xg，电源：AC 220±22V 50/60Hz 10A，总功率：500W，整机噪声：< 65dB（A），转速精度：±30 r/min，定时范围：1min～99min，离心腔直径：Ф280mm，外形尺寸(长×宽×高)：390×330×300(mm)， 净重：25 Kg。每机配备离心机转子：2个，12x1.5ml，10x5ml。 | 台 | 10 |  |  | 药学综合实验室
19 | 隔膜真空泵 | GM-0.5 | 抽气速度（升/分） 30 泵体工作温(℃) <60 极限压力 真空压力 正压力 0.08Mpa 200mba 40psi 噪音(DB) <55 进气孔径(mm) 出气口孔径（mm） Φ6 Φ6 外形尺寸(mm) 210×160×235 电机功率(Ｗ) 160 整机重量(Kg) 8 工作环境温度(℃) 7-40 备注 正负压两用型 1、无需任何工作介质（无油）状态下运转，泵机气体交换仓内配置有过滤材料，保证清洁的空气。 2、真空度高、噪音低。 3、采用无摩擦状态的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片采用进口橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。 4、泵机设计有自冷却排风系统，可24小时连续运转。 5、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的不同抽滤压力的需要。 6、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高.。 | 台 | 3 |  |  | 药学综合实验室
20 | 旋涡混合器 | WH-966 | 上海康华生化仪器厂 可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合，可根据需要选择适合的混合方式。 适合各种试管与容器，足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。 振荡转速：2400rpm/min ,速度控制：无级调速,工作模式：连续振动 外型尺寸：130×170×155(mm) 电源：AC220V 50Hz | 台 | 6 |  |  | 药学综合实验室
21 | 组织捣碎机 | FK-A | 江苏金坛市佳美仪器厂 电动机：立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：220V 50HZ，转速：起动-12000转/分 定时：0-60分 | 台 | 8 |  |  | 药学综合实验室
22 | 溶剂过滤器 | M-50 | 盐城泓宇玻璃仪器厂 装置由圆筒形刻度漏斗，砂芯滤器，特制卡夹三部分组成。产品采用优质硅酸盐制成，能承受热压消毒，法兰口均为精工平磨，密合性能良好。滤杯：300ml，滤头直径：50 mm，滤头孔径：10 um，溶剂瓶：1000ml，滤头材质：高硼硅玻璃。 | 台 | 3 |  |  | 药学综合实验室
23 | 超声波清洗器 | KQ5200DE | 昆山超声仪器波仪器有限公司 超声工作频率：,40 KHZ，输入超声功率：200W，加热器电功率400W，功率可调：40～100%,温控范围：20～80℃，超声工作时间设定：1-199min，所有调节，数字显示，清洗槽容积300×240×150mm，连续工作：8h，外形尺寸：320×264×340mm，内外壳材料不锈钢，电源：220V±10%，50HZ，噪音小，配有排水阀、管。 | 台 | 3 |  |  | 药学综合实验室
24 | 单冲压片机 | TDP | 泰州市金泰制药机械有限公司 TDP-1.5型， 项 目 1.5单冲压片机 最大压片力（千克） 15 最大压片直径（毫米） 10 最大充填深度（毫米） 10 压片产量（片/时） 6000 电动机功率（千瓦） 0.55 转速（转/分） 1400 机器重量（公斤） 91 长×宽×高（毫米） 700×370×800 | 台 | 2 |  |  | 药学综合实验室

## 第七标段显微镜
第七标段：显微镜
说明：规格型号仅供参考，可以提供不同型号、相同档次产品；最低要求要满足我方提供的主要技术参数；
品名 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单 位 （台件套） | 数 量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 依托实验室
双目显微镜 | XSP-2C | 技术参数： 1.目镜： 类别 放大倍数（X） 视场直径（mm） 平场目镜 10X φ18 16X φ11 2.物镜： 类别 放大倍数（X） 数值孔径（NA） 工作距离（mm） 平场消 色差物镜 4X 0.10 37.5 10X 0.25 7.31 40X 0.65 0.63 100X 1.25 0.18 3.放大倍率： 40X－1600X 4.铰链式双目头，双瞳间距55-75mm可以调节 5.目镜头：30º倾斜，360º可转 6.机械筒长：160mm 7.同轴粗微动调焦机构：调焦范围20mm 微动格值 0.002mm 8.双层机械移动平台125mmX130mm，X-Y方向的移动范围：60X30mm 游标格值： 0.1mm 9.Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片 10.N.A. 1.25阿贝聚光镜 11.每台净重：4.3kg； 12.包装：泡沫4台装纸箱69X45X47cm； 13.每箱毛重：20kg 仪器配套件： 1.显微镜主体 1台 2.消色差物镜4×,10×,40×,100×油 各 1只 3.双目镜筒 1只 4.10×，16×平场目镜 各 1对 5.滤色片（蓝、黄、绿、磨砂） 各 1片 6.物镜用浸油（合成油） l瓶 7.备用卤素灯 1只 | 台 | 30 |  |  | 药学综合实验室
电脑型无限远生物显微镜 | XSP-9CP | 上海光密仪器有限公司 技术参数： 1.目镜： 类别 放大倍数（X） 视场直径（mm） 大视野目镜 WF10 Φ22 2.物镜： 类别 放大倍数(X) 数值孔径（NA） 工作距离（mm） 无限远平场 消色差物镜 PL 4X 0.10 19.8 PL L10X 0.25 5.0 PL L40X(弹簧) 0.65 0.66 PL L100X(弹簧油) 1.25 0.36 3.放大倍率：40X－1000X 4.机械筒长： 160mm 5.聚光镜:阿贝聚光聚NA1.25，可上下升降 6. 调焦机构：粗微动同轴调焦,微动格值:2μm,带锁紧和限位装置以免损坏物镜和切片 7.双层活动平台尺寸：193mm*155mm 8.移动范围：50mm*75mm 9.目镜筒：三目镜30˚倾斜 10.转换器：四孔(内向式滚珠内定位) 11. 滤色片：蓝滤色片和磨砂玻璃 12. 照明系统：大功率高亮白光LED，亮度可调 系统配套： 1．电脑型生物显微镜(XSP-9CP): 1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、图像采集软件 5、计算机(选配) XSP-9C无限远生物显微镜选配件： 目镜 分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格 无限远平场 消色差物镜 PL 20X/0.40工作距离：8.8 mm PL 60X/0.85工作距离：0.25mm 相衬装置 目镜 对中望远镜 无限远相衬 平场消色差 无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP 无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP 无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) 无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) 拉板式相衬 简易偏光系统 起偏器: 可360˚旋转 360° 检偏器 : 推拉式 照明系统 6V 30W卤素灯 图像分析软件 细胞分析软件GM-XB2000 生物分析软件GM-SW2000 二维图像测量软件GM-2000M | 台 | 4 |  |  | 药学综合实验室