附件2

新乡医学院三全学院

物 资 设 备 申 购 单

请购事由：医务室扩建医疗设备申购          申购部门经手人：          联系方式 ：     填报日期： 年 月 日

| 申 请 物 品 类 别 | □A.电子耗材类、摄像照材类 □B.日常办公用品 □C.其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 预估金额 | 备 注(特殊需求请注明) |
| 血球分析仪 |  | 1台 |  | 3分类 |
| 高压灭菌锅 |  | 1个 |  | TANDA IIC 三次脉动真空压力蒸汽灭菌锅 |
| X胸透机 |  | 1台 |  | 隔室透视机，200毫安 |
| 黑白B超 | 迈瑞 | 1台 |  | 台式机 |
| 12导联心电图机 |  | 1台 |  |  |
| 病床 |  | 10张 |  |  |
| 输液椅 | 单人 | 20把 |  |  |
| 电脑 |  | 1台 |  | 计费系统用 |
| 尿11项检验试纸 | 100人份*1桶 | 100桶 |  |  |
| 预估资金合计： | 元 |  |  |  |

血细胞分析仪参数

★1.白细胞三分群≥23项（同屏显示三个WBC、RBC、PLT彩色直方图）

★2.检测速度≥60个样本/小时

★3.全新高精度微量血液处理技术、抗凝全血≤9.6ul，抗凝末梢血≤9.6ul，预稀释末梢血≤20ul，末梢血可重复测量一次，避免二次采血

4.双通道+独立血红蛋白测量系统，可连续24小时开机，有自动休眠和唤醒功能

5.静脉血、末梢血、预稀释三种测定模式以及三种自动校准程序

6.吸样针内外表面自动清洗功能

7.自动智能化诊断和维护保养功能

8.实时监控的高压灼烧、自动排堵功能

9.智能化的浮动界标，支持人工调整

10.试剂余量检测和全封闭试剂管路

11.九种质控文件：L-J图、/X、SD、CV

12.交叉污染率:WBC，RBC，HGB〈0.5%，PLT〈1%

★13.≥8寸真彩色TFT高亮液晶显示屏

14.全中文版的Windows 彩色界面，图形化按钮操作，支持多种在线快速中文输入

15.可自动存储≥35000个样本的全部参数及三个直方图

16.八组参考值设置，可自动或人工选择

17.双回旋流及智能拟合技术，保证血小板计数的可靠

19.内置高速热敏记录仪及多种中英文报告格式，可选配多种外置打印机

20.一个并行打印接口、两个USB接口、两个PS/2接口、两个RS-232（支持联网），方便信息的交换

21.可调采样针，可用多种采血容器

22. 工作环境:温度10℃-35℃，湿度10%-90%，可在高原环境使用

23.电源:AC220V   50HZ

★24. 产品通过ISO9001、13485认证；TUV13485、欧盟CE认证

★25.具有溶血剂加入装置技术、一种体积计量装置技术、血细胞分析仪采样针血样分配装置技术，需要提供技术证明文件

以上技术参数以产品注册检验报告为准，其他检测报告无效

带“★”的为本次招标重要参数，必须达到，有一项达不到着视为无效投标

X射线机技术规格参数

一、设备名称：200mA医用诊断X射线机

二、数量：一台

三、设备用途说明：适合各级医院对人体的头部、胸部、腹部、四肢、骨骼等部位进行卧、正位的普通摄影、滤线器摄影。

四、设备主要构成：

4.1、 高压发生器1套

4.2、 控制台1套

4.3、 X射线球管1套

4.4、 高压电缆2根

4.5、 摄影床1套

4.6、 限束器1套

4.7、 滤线栅1套

五、主要技术及系统概述：

5.1、 高压发生器

5.1.1、 最大功率：≥20KW

5.1.2、 最大输出电压：≥125KV

5.1.3、 摄影管电压调节范围：≥50125KV

5.1.4、 摄影管电流调节范围：≥50200mA

5.1.5、 曝光时间：≥0.046.3S

5.2、 X线球管

5.2.1、 球管功率：小焦：≥18kW；大焦：≥38kW

5.2.2、 阳极热容量：≥140kHU

5.2.3、 球管焦点：小焦：≤1×1mm²，大焦：≤2×2mm²

5.3、摄影床

5.3.1、 床面横向移动范围：≥230mm

5.3.2、 床面纵向移动范围：≥1000mm

5.3.3、 X线球管组件绕横臂旋转：≥±90°

5.3.4、 X射线管焦点离地移动范围：≥1150mm

5.3.5、 立柱组件中心纵向移动：≥1570mm

5.3.6、 X射线管组件支柱绕自轴旋转：≥±90°

5.3.7、 可承装暗盒最大规格：≥358mm×434mm (14″×17″)

5.3.8、 滤线栅移动范围：≥810mm

5.3.9、 滤线栅：≥格比:10:1；栅密度: 40LP/cm

5.3.10、限束器：手动多叶式

5.4 整套设备要求：

5.4.1、 所有设备均能进行工作连接并进行正常运行，保证各工作流程顺畅。

5.4.2、 整机工作条件：温度：10—40度，湿度：30—75%，大气压力：70-106KPA

5.4.3、 整机电压输入：三相AC380V±10%，50Hz

5.4.4、 安全性能要求：仪器电磁辐射应符合中国国家标准。

黑白B超技术规格参数

1、技术参数

1.1 应用范围：可用于腹部、妇产科、泌尿科、浅表器官、血管等部位检查和诊断

1.2 工作条件

1.2.1 电压：220V±22V，50HZ±1HZ

1.2.2 温度：5～40℃

1.2.3 湿度：30～80％

1.3 系统参数

1.3.1 监视器≥10英寸逐行扫描高清晰度监视器,无闪烁

1.3.2 灰阶≥256灰阶

1.3.3成像技术：全数字成像技术（提供国家级证明文件）

1.3.4 电影回放≥128帧

1.3.5 输出接口：视频打印机接口， USB接口，DICOM3.0接口

1.3.6 探头接口：1个

1.3.7 TCG≥8段

1.3.8全新带背景光硅胶按键

1.4 技术要求

1.4.1 显示模式：B、B+B、B+M、M

1.4.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵

1.4.3扫描深度≥24.6cm。

1.4.4扫描角度：凸阵≥65°，腔内探头≥120°,可实时调节改变.

1.4.5图像调整：左右、上下可调

*1.4.6图像动态范围≥90db，屏幕可视，10级以上可调节（提供图片证明）

*1.4.7图像帧频：最大帧频≥20帧/秒以上（提供证明图片）

1.4.8图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果

1.4.9图像放大≥4倍,8级可调,并可实时动态下放大图像

1.4.10 体位标记≥50种以上

*1.4.11声功率输出调节≥7级以上（提供图片证明文件）

1.5 凸阵探头：变频+宽频，3段以上

1.5.1 扫描方式：电子凸阵扫描

1.5.2探测深度≥180mm

1.6 测量

1.6.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率

1.6.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈

1.6.2.1胎儿重量计算：需要

1.6.2.3 胎儿生长发育曲线：需要

1.6.2.4 胎儿生理评分：需要

1.6.2.5胎龄自动计算：需要

1.6.2.6预产期计算：需要

1.6.3完整产科测量报告：需要

1.7 基本配置

1.7.1 主机：1台

1.7.1.1 监视器：1台

1.7.1.2产科、胎儿等测量/分析软件和报告系统：各一套

1.7.1.3 电子凸阵探头（变频+宽频）：1个

1.7.1.4中英文操作界面：需要

1.7.1.5中文输入注释信息：需要

1.7.1.6探头安置架：1套

1.7.1.7专用中文贴膜：需要

1.7.1.8专用台车：需要

2、资质证明文件

2.1 医疗器械注册证（符合最新的国家医疗器械分类目录要求）

2.2 制造商必须具有医疗器械生产企业许可证

2.3 经营商必须具有医疗器械经营企业许可证

2.4 CE或FDA认证

*2.5 制造厂家注册资金≥2亿元人民币

3、质量保证期

3.1 本包货物的质量保证期为一年，投标人投标时需在商务条款响应/偏离表中作出响应。

十二道数字式心电图机招标参数

一、 技术参数

  - 1.导联：标准12导联

  - 3.记录模式：手动/自动；

  - 4.耐极化电压：≥±500 mv

  - 5.定标电压：1mV±1%

  - 6.输入保护：浮地输入，抗除颤保护电路

  - 7. 时间常数：≥3.2S

  - 8.灵敏度：2.5、5、10、20mm/mv 及自动

  - 9.灵敏阀：≤20μV

  - 10.共模抑制比：≥100dB

  - 11.滤波器：交流，漂移和肌电滤波器

12 数据存储：内置存储，可存储不少于1000份心电数据

13具有心电波形数据复制功能

14.长时间记录：R-R分析可长时间采集不压缩心电波形、直方图等。

15走纸速度： 5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

*16记录纸规格： 兼容210mm卷纸和折叠纸

17记录格式：11种打印模式、如省纸模式,有专门针对网络上传的“采集上传”模式

18记录数据：日期和时间，走纸速度，灵敏度，导联名称，滤波器状态，心电波形、分析结果等。

19 显示：≥5.7〞高亮度液晶屏，320×240分辨率

20.中文操作菜单，心电波形显示，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器状态，测量信息，工作模式显示等。

21 自动分析功能：

22 分析结果分类：心室率，PR间期，QRS时限，QT/QTC间期，

P/QRS/T轴，RV5/SV1幅度，RV5+SV1幅度等

23 打印分析结果：ECG分析结果名称，综合判断，测量值

*24 支持中、英、俄文显示

25、支持心率失常触发打印功能。

*26 一体防水触摸式按键设计，使操作简单明了

*27 净重小于5Kg，有便携式隐藏提手，便于携带

二、商务要求：

2.1、国内知名品牌

*2.2、生产企业取得CMD质量体系认证证书和CMD、CE、FDA产品认证证书